## Slide 1
AQUILASCAN WDTP-10
PRZENOŚNY
ANALIZATOR
NARKOTYKÓW
Notes: Witam wszystkich na szkoleniu dotyczącym przenośnego analizatora narkotyków AQUILASCAN WU DE TE PE 10

## Slide 2
Przyczyniamy się do poprawy bezpieczeństwa
HUMANCARE POLSKA
Notes: www.alcolife.pl

## Slide 3
alkomaty dla firm, alkomaty elektrochemiczne, alkomaty policyjne, alkomaty tzw. dowodowe
mobilne analizatory narkotyków, materiały medyczne i detektory snu
samochodowe analizatory snu
Wyłączny importer AQUILASCAN
HUMANCARE POLSKA
Notes: www.alcolife.pl

## Slide 4: Konspekt
AQUILASCAN W TERENIE
Notes: Dystrybutor alkomatów i sprzętu medycznego
Naszą misją jest dostarczanie urządzeń, które poprawiają bezpieczeństwo życia Polaków

## Slide 5
Przeznaczenie urządzenia
KAŻDY POZYTYWNY WYNIK POWINIEN ZOSTAĆ POTWIERDZONY INNYM BADANIEM - ZALECANĄ METODĄ JEST METODA CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ/SPEKTOMETRIA MASOWA (LC-MS)
BADANIA PRZESIEWOWE:
ZESTAW TESTOWY AQUILASCAN ZAPEWNIA JEDYNIE WSTĘPNY WYNIK BADANIA ANALITYCZNEGO

## Slide 6
CUTOFF LEVEL NA OPAKOWANIU KASETY
Kokaina
Amfetamina
Metaamfetamina, Extasy (MDMA)
Benzodiazepiny
Opiaty
Marihuana
Jakie narkotyki są wykrywane? 6 najważniejszych
Notes: TETRA HYDRO KANABI NOLE
BENZO DIAZE PINY
OPJOIDY
Poziom czułości znajduje się na opakowaniu kasety, jesteśmy w stanie w przyszłości dodać nowy rodzaj rozpoznawalnego narkotyku - to jest nowe kasety i nowe oprogramowanie analizujące gdyby zaszła taka potrzeba.

## Slide 7: Konspekt
Analizator Aquilascan
2 x bateria
Skórzany pokrowiec
10 x papier do drukarki
Ładowarka sieciowa
Zasilacz samochodowy
Kabel USB, płyta CD
Walizka na analizator
Instrukcja obsługi w j. polskim
10 ELEMENTÓW
Skład zestawu

## Slide 8: Konspekt
Dotykowy ekran
Interfejs w języku Polskim
Niska waga niecałe 500 g
Niewielki rozmiar mieści się w ręku
Wbudowana drukarka
Wymienna bateria
Android (szybkie włączanie)
Podświetlanie
Pamięć 100 tysięcy testów
9 ELEMENTÓW
Najważniejsze cechy
Notes: Bardzo wygodna obsługa zrozumiała dla każdego urządzenie prowadzi nas krok po kroku.
Jest poręczne Zapewnia kilka godzin pracy
Android - umożliwia szybkie uruchamianie
Podświetlenie umożliwia pracę w każdych warunkach
Pamięć nas nie ogranicza

## Slide 9
Elementy bazowe urządzenia

## Slide 10
W PROSTYCH KROKACH
Procedura wykonania testu

## Slide 11
1
Załóż rękawiczki i przygotuj się do testu

## Slide 12
2
Włącz analizator przytrzymując przycisk POWER i zaloguj się otrzymanym hasłem

## Slide 13
3
Otwórz zestaw testowy, sprawdź stan i wyjmij kasetę.

## Slide 14
4
W menu naciśnij przycisk "Test" aby rozpocząć nowy test

## Slide 15
5
Wprowadź potrzebne informacje o teście, np. dane osoby badanej, miejscowość, itp.

## Slide 16
6
Zeskanuj kod QR kasety testowej za pomocą podczerwieni

## Slide 17
7
Potwierdź typ kasety testowej, w tym datę jej ważności, numer kasety oraz rodzaje wykrywanych narkotyków i naciśnij strzałkę

## Slide 18
8
Zdejmij nakładkę próbnika. Złap kasetę
nie dotykając okienek testowych

## Slide 19
9
Umieść końcówkę z aplikatorem na języku, pocieraj język wzdłuż i w poprzek (po kilka razy). Następnie wykonaj te same ruchy w bocznych częściach języka

## Slide 20
10
Dalej pocieraj aplikator kilka razy kolejno wewnątrz prawego i lewego policzka (również po kilka razy)

## Slide 21
Na koniec umieść kolektor kasety pod językiem na około 10 - 15 sekund
11

## Slide 22
Zbieraj ślinę do momentu, aż niebieska linia umieszczona na kasecie testowej zacznie przesuwać się w górę.
12

## Slide 23
Wyciągnij kasetę testową z ust. Ślina będzie zaciągana na paski testowe. Oznacza to, że została pobrana odpowiednia ilość próbki.
13
Notes: W przypadku THC lub syndromu suchości w jamie ustnej – zalecamy przed badaniem pobudzić wydzielanie śliny poruszając językiem.

## Slide 24
Włóż próbnik kasety testowej do pojemnika z buforem. Mocno go dociśnij (słyszalne kliknięcie po włożeniu kasety)
14

## Slide 25
Wsadzamy kasetę testową do czytnika kaset w analizatorze
15

## Slide 26
Urządzenie przeprowadzi stabilizację
wyniku oraz jego analizę.
16

## Slide 27
Po 8 minutach analizator wyświetli wyniki na wyświetlaczu.
17

## Slide 28
Aby wydrukować dane z pomiaru naciśnij
18

## Slide 29: Konspekt
Pamiętaj aby przed pobraniem próbki śliny założyć rękawiczki
Zwróć uwagę na datę ważności kasety (na opakowaniu)
Zwróć uwagę na temperaturę
Nie używaj kasety jeśli opakowanie lub zestaw testowy zostały uszkodzone lub otwarte lub są mokre
Używaj kasety jednokrotnie
Zwróć uwagę na linię kontrolną (3 czerwone kreski oznaczone literą C)
Używaj oryginalnych kaset
Upewnij się, że badana osoba nie spożywała żadnych potraw/napojów/wyrobów tytoniowych przez co najmniej 10 minut przed pobraniem próbki.
Nie zapomnij poprosić badanego o podpis
Nie wszystkie pola muszą być uzupełnione
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Na co zwrócić uwagę podczas testów
Notes: zabezpieczenie przed duplikacją test

## Slide 30
W PRAKTYCE
Prezentacja działania
Notes: ZESKANUJ KOD QR
POBIERZ PRÓBKĘ
UMIEŚĆ PRÓBKĘ W KASECIE
UMIEŚĆ KASETĘ W ANALIZATORZE

## Slide 31
Logowanie się na konto administratora
Jest jedno konto administratora
NIE ZALECAMY ZMIANY HASŁA ADMINISTRATORA, ze względów bezpieczeństwa w przypadku zagubienia hasła nie ma możliwości zdalnego zresetowania urządzenia/hasła
Hasło znajdziecie Państwo w instrukcji
Z tego względu Instrukcja nie powinna być dołączona do urządzenia w terenie.
Pod menu znajduje się data następnego przeglądu / kalibracji dla danego urządzenia

## Slide 33
FUNCKJE -> GPS
GPS działa na zewnątrz budynków
Wskazuje długość i szerokość geograficzną

## Slide 35
FUNKCJE -> SIEĆ
Jest to opcja dedykowana dla urządzenia z wbudowaną kartą SIM. Nie wykorzystujemy w użytkowaniu przewidzianym przez Komendę Główną Policji.

## Slide 37
FUNKCJE -> WIFI
Umożliwia wyświetlenie listy dostępnych sieci wifi i połączenie z nimi
Działa tak samo jak w telefonach

## Slide 39
FUNKCJE -> INFORMACJE
Tutaj dowiemy się jaka jest aktualna wersja oprogramowania urządzenia, ile zostało wykonanych wyników i ile pozostało
Sprawdzimy tutaj numer seryjny urządzenia.

## Slide 41
FUNKCJE -> WYNIKI
Lista wyników zapisana w tabeli (możemy przewijać w prawo kolumny tabeli)
Klikając na lupę mamy możliwość filtrowania wyników np. możemy wyświetlić wyniki tylko pozytywne.

## Slide 42
FUNKCJE -> WYNIKI
Lista wyników zapisana w tabeli (możemy przewijać w prawo kolumny tabeli)
Klikając na lupę mamy możliwość filtrowania wyników np. możemy wyświetlić wyniki tylko pozytywne.

## Slide 44
ADMIN -> CZAS
Możemy ustawić datę, godzinę ręcznie
Możemy ustawić automatyczną datę, po połączeniu z internetem
Starajmy się kontrolować czy godzina wyświetlana na urządzeniu (prawy górny róg) jest zgodna z czasem rzeczywistym

## Slide 46
FUNKCJE -> WYŚWIETLACZ
Możemy ustawić jasność wyświetlacza za pomocą suwaka
Możemy czas po którym ekran urządzenia zostanie uśpiony

## Slide 47
Zaawansowane ustawienia urządzenia
Ze względów bezpieczeństwa podajemy ponownie hasło ADMINISTRATORA
USTAWIENIA LOGOWANIE

## Slide 48
Zaawansowane ustawienia urządzenia
Ze względów bezpieczeństwa podajemy ponownie hasło ADMINISTRATORA
USTAWIENIA LOGOWANIE

## Slide 50
USTAWIENIA -> UŻYTKOWNIK
Dodawanie, usuwanie użytkowników
Uwaga zmiana hasła w tym miejscu zmienia hasło ADMINISTRATORA czego nie polecamy
Zmodyfikuj dane – daje możliwość zmiany danych użytkowników razem z hasłami
Możemy wyświetlić pełną listę użytkowników

## Slide 52
USTAWIENIA -> ZAPIS
Zostawiamy ustawienia fabryczne
Funkcja być może będzie potrzebna w przyszłości.
Nie wykorzystujemy jej w użytkowaniu przewidzianym przez Komendę Główną Policji.

## Slide 54
USTAWIENIA -> USUŃ WYNIKI
Bezpowrotnie usuwa wszystkie wyniki z urządzenia

## Slide 56
USTAWIENIA -> ADRES IP
Funkcja być może będzie potrzebna w przyszłości.
Nie wykorzystujemy w użytkowaniu przewidzianym przez Komendę Główną Policji.

## Slide 58
Możemy ustalić dłuższy lub krótszy czas analizowania urządzenia.
Wartość prawidłowa dla dostarczonych kaset testowych to niemniej niż 8 minut.
Skrócenie czasu analizy poniżej 8 minut skutkuje nieprawidłowymi wynikami
USTAWIENIA -> CZAS ANALIZOWANIA

## Slide 59
Co jest na wydruku?
Nagłówek np. nazwę komendy (trzeba dodać w ustawieniach)
Numer seryjny urządzenia
Numer zapisu czyli numer kolejnego badania,
Datę badania oraz czas trwania badania
Wersję oprogramowania oraz datę następnej kalibracji
Typ kasety, numer kasety oraz datę ważności
Współrzędne geograficzne
Wynik testu
Imię i nazwisko badającego oraz miejsce na podpis badanego.
Modyfikacja elementów w nagłówku i dalszych polach wydruku jest możliwa w ustawieniach administracyjnych
Drukowanie

## Slide 60: Konspekt
Użytkownik analizatora w ramach ustawień ma możliwość dodawania dodatkowych, zdefiniowanych przez siebie nagłówków i notatek. (krótkich informacji tekstowych).
Nagłówki wyświetlają się na samej górze a notatki na dole wydruku z drukarki.
W celu wykonania modyfikacji wybierz „Wydruk”, uzupełnij puste pola przeznaczone na dodanie informacji („nagłówek” lub „notatka”) i zapisz zmiany.
USTAWIENIA -> WYDRUK

## Slide 62: Konspekt
Funkcja służąca wymianie oprogramowania urządzenia na nowsze używana wyłącznie przez serwis AQUILASCAN
USTAWIENIA -> AKTUALIZACJA

## Slide 64: Konspekt
*USTAWIENIA WŁASNE
Funkcja rozbudowująca bazę danych.
Być może będzie potrzebna w przyszłości.
Nie wykorzystujemy w użytkowaniu przewidzianym przez Komendę Główną Policji.

## Slide 65: Konspekt
AQUILASCAN DOWNLOADING SOFTWARE
Ściąganie danych na PC
Notes: Są sytuacje, kiedy potrzebujemy przenieść wyniki testów do komputera w celu przesłania dalej lub do archiwizacji.
Analizator umożliwia transfer danych z przeprowadzonych testów do
komputera. W celu skorzystania z tej funkcji zainstaluj oprogramowanie dołączone do zakupionego
zestawu. Ważne jest aby zainstalować oprogramowanie na dysku systemowym.

## Slide 66: Konspekt
SCREENY
Ściąganie danych na PC
Notes: 1. Włącz analizator
2. Otwórz plik “Aquilascan_Downloading_Software.exe” znajdujący się w
folderze “C:\[Poland]WDTP_20_Android_PC_V1.1.0.10_20190530”
3. Naciśnij “Pobierz numer seryjny”
4. W analizatorze wyświetli się „komunikat „Zestwalać na debugowanie USB”, naciśnij OK.
5. Naciśnij Połącz.
6. Naciśnij Wyniki, Rodzaje Narkotyków i Typ kasety
7. Naciśnij Baza danych

## Slide 67: Konspekt
Oprogramowanie – Baza danych
Notes: Służy do przeglądania i exportowania (archiwizowania) danych zapisanych w urządzeniu na urządzeniu PC.
Wybierz Datę początkową i Datę końcową, naciśnij Szukaj
Wszystkie dane zostaną pobrane.
3. Aby sprawdzić szczegóły testu, wybierz jeden z dostępnych
rekordów/testów.
4. Export do Excel: Zaznacz rekord i naciś nij Export, zapisz plik na dysku
komputera.
5. Drukowanie/Podgląd Wydruku: Zaznacz record i naciśnij Drukuj/Podgląd
Wydruku

## Slide 68: Konspekt
FAQ
W przypadku awarii działania urządzenia – prosimy o kontakt z serwisem HUMANCARE POLSKA
Tel 603 965 999, 519 340 043
serwis@aquilascan.pl
Często zadawane pytania
Czy są jakieś pytania?
www.aquilascan.pl/pomoc (hasło: numer seryjny urządzenia)

## Slide 69
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
Notes: Witam wszystkich na szkoleniu dotyczącym przenośnego analizatora narkotyków AQUILASCAN WU DE TE PE dziesięć